Pour mettre à jour la versión de programme, éteindre l’indicateur, ouvrir son capot puis placer un cavalier sur la position 3-4 comme indiqué sur le plan ci dessous. Rallumer ensuite l’indicateur, l’afficheur restera vierge et seul le rétro-éclairage sera actif, indiquant ainsi que l’indicateur est en mode RECHARGE PROGRAMME. 

[image: image1.png]



Câble à utiliser pour raccorder indicateur et ordinateur :

PC ( SubD 9v femelle )  ---  Indicateur ( RJ45 )


2 ( Rx ) 


1 ( Tx )


3 ( Tx )


2 ( Rx )


5 ( Gnd )


3 ( Gnd )

[image: image2.jpg]



Lorsque l’indicateur est en mode RECHARGE PROGRAMME, connecter celui ci à l’ordinateur puis lancer le programme FLIP, utilisé pour flasher le Micro.

[image: image3.png]flp.exe.




Sélectionner ensuite le type de micro monté sur la carte mère.


[image: image4.png][_[C1x]

B e eSS
op [N G T o] FET @
Blank Check.
% et ETEIoE]
[ - ferk: FF Device Boatlds  [}ooX
I
Hasive [
e 0
IR | =t s 55
Rl e
¥ Progiam HEX File: Device 558 =3l
€ Level0
W ety € Levelt
AmE -
| =





Le type actuel est : AT89C51RD2

[image: image5.png]



Paramétrer ensuite la communication, choisir SETTINGS,...............RS-232

[image: image6.png]atmel

b 2.

Fie_Buffer Device | settings Help

P T |
P Preferences. UsB
[ITEETE e —— ]
Enter Debug Mode IKbytes Signaue Byes. [O00N
. = e [T
i T
HadworoBye [
Tioherr. D
R S errenr o]
Reset Beor Loading wesse R
© e e oo X
€ Level0
W ety Gl
AMEL |-
|
[ [ E—





Choisir le port de communication utilisé puis : 

115200 bauds pour le micro AT89C51RD2.


[image: image7.png]Bau_ vuso i

] [





Cliquer ensuite sur Connect et les champs de droite ( qui affichaient précedemment des XXXX ) vont afficher les caractéristiques du Micro, ce qui indiquera que la conexión est correctement établie.

 Rechercher ensuite le fichier à envoyer par l’option “File.....Load”  
Cliquer enfin sur “Run”  pour lancer la programmation, les cases Erase, Blank check, Program et Verify vont alors se colorer en vert progressivement pour indiquer le déroulement correct du flash.


[image: image8.png][_[C1x]

8] 7 ®

atmel - Fiip
Flo Buffer Device Settings Help

oo o | [T

Save Bulfer s

e Bufe Iformaton Tascsr0d]
iz B Signature Bytes: [p000000K
W Ease sk F Devi Boctds [0
Range: 0000 FEFF
HadworoBye [
Checkeun: FB0A00
BTsEs - Bootoaderver RO
Reset Before Loading wsessey R
¥ Progiam HEX File: Device 558 =3l
€ LevelD
€ Levell

o AIMEL Biczp





Une fois le flash terminé, éteindre l’indicateur, retirer le cavalier placé en 3-4, refermer le capot puis re démarrer l’indicateur.

_1310451630

_1310451814

_1310452185

_1310452563

_1310452097

_1310451735

_1310451016

