Cable y programa para grabación de Boot-block en balanzas Gama Alta:



Este cable permite acceder a la placa 386 a través del conector JTAG.

Mediante este acceso se puede:

.- Grabar Boot-block de la balanza (utilidad principal).

.- Forzar recarga de programas en placas “bloqueadas” (laboratorio).

.- Borrar los parámetros de configuración. Etc.




Flash2
.exe.

El programa que se utiliza para realizar estas funciones es Flash
2
.exe (programa para DOS).

A continuación se resumen los comandos del menú del programa flash
2
.exe que pueden utilizarse en esta versión del mismo. Las entradas marcadas con (*) son automáticas y las ejecuta el programa según las necesite.





 [SP] [t] Reset de la placa.......... (*)

     - Hace un reset del hardware y rearranca la balanza.



 [CR] [j] Reset del JTAG............. (*)

     - Hace un reset del interface JTAG.



[Ins] [c] Verificar CPU.............. (*)

     - Verifica la existencia de la CPU. Sirve para hacer un primer test del

     correcto montaje del hardware y para verificar que la Placa General tiene

     alimentación. El resultado correcto de esta opción es la cadena:

     "00000000001001110000000000010011"



[Sup] [f] Verificar Flash............ (*)

     - Verifica la existencia de la Flash. Sirve para hacer un test del correcto

     montaje del hardware (especialmente de la parte del bus). El resultado

     correcto de esta opción es la cadena:

     "00894470"



 [F1] [b] Grabar boot-block..........

      - Utilidad principal, graba el fichero GBOOT.BIN



 [F2] [h] Grabar configuración HW....

      - Se graba el fichero GCONF.BIN, eliminando todos los parámetros de configuración guardados en flash.



 [F3] [a] Grabar aplicación..........

      - Fuera de uso. Graba el programa a través de JTAG, el fichero a grabar es GPROG.BIN.



 [F4] [p] Grabar programa completo...

      - No se usa. Equivale a [F1]+[F4]



 [F5] [r] Forzar recarga de programa.

      - Hace que la balanza "olvide" que tiene una aplicación cargada y pase al

      modo de petición de carga serie.



 [F6] [x] Forzar cold-boot...........

      - No se usa. Fuerza borrado de RAM.



 [F7] [z] Borrado de la Flash........

      - Borra la flash completamente (Todos los bloques, boot-block incluido)



 [F8] [B] Lectura boot-block.........

      - Lee el boot-block al fichero gboot.vrf



 [F9] [H] Lectura configuración HW...

      - No se usa



[F10] [A] Lectura aplicación.........

      - Lee el boot-block al fichero gprog.vrf



[F11] [P] Lectura programa completo..

      - No se usa



[F12] [S] Carga Serie del programa...

      - Fuera de uso. Llama al programa cos (versión original de mcos.exe) para enviar por RS-232 el programa.



     Al lado de cada comando aparecen mensajes que indican el progreso del

mismo. Estos mensajes pueden ser:

.- En las operaciones de borrado aparecen “cajetines” que representa los 7 bloques de la Flash (1234567) en los cuales se marcan los bloques que se borran. 

.- En las operaciones de lectura aparece un contador que muestra la dirección que se está leyendo actualmente.

.-En las operaciones de escritura aparecen tres contadores que muestran:

1) la dirección que se está escribiendo actualmente.

2) la direccin que se está verificando actualmente.

3) el número de errores encontrados durante la verificació. Debe ser cero, en caso contrario se debe repetir la operación.



�

Cable PC (Port paralelo LPT1) a JTAG balanza.



Para grabar la Flash hay que conectar el JTAG de la placa 386 (CN3·, header de 26 pins) con el puerto paralelo de un PC (LPT1, debe ser bidireccional). La definición del cable es la siguiente:

El cable se realiza entre un conector delta de 25 vías macho (lado PC) y un conector header de 26 pines hembra aérea.

Poner el cable plano en el conector header, hacia el conector delta únicamente se deberán conectar 7 hilos.



Las conexiones a realizar son:



	Conector JTAG	Conector PC-PARALELO

Pin	1 (( TMS)	3

Pin	2 (( TDI)	8

Pin	3 (( TDO)	11

Pin	4 (( TRST)	16

Pin	5 (( TCK)	2 (*)

Pin	6 (( RST Ext)	1

Pin	7 (( WR)	No Conectado

Pin	11 (( GND)	21(*)



Se debe poner un condensador de 100pF entre los pines marcados (*)

Para grabar boot-block los pines 8 y 9 del JTAG deben unirse ENTRE SI o bien cortocircuitar los pines de J4 (en la placa 386), este cortocircuito no debe dejarse permanentemente en la placa.
















